绵阳市中医医院

竞争性磋商文件

编号：20220415-2

项目：血液灌流器

2022年04月

关于“血液灌流器”竞争性磋商邀请

根据医院工作需要，拟对以下项目进行竞争性磋商采购，现将有关事项公告如下：

一、项目概况

1、项目名称：血液灌流器

适用范围：用于尿毒症病人维持性血液透析相关并发症治疗等。

投标耗材必须是《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网产品;价格不高于《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》的挂网最低价。

具体参数详见磋商文件第一部分技术参数及要求

投标现场提供投标产品样品。

投标产品必须提供详细的技术参数及彩页。

按实际数量结算。

2、项目说明

各供应商提供的产品名称可不相同，但供应商提供的产品必须满足临床使用需要。

3、采购方式：采取竞争性磋商方式，在密封报价的基础上，进行一轮或多轮磋商。

4、评定方式：综合评分法。

二、投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、本项目的特定资格要求：

（1）投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》的要求。

（2）投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》的要求。

三、报名及采购文件的获取：

详见采购公告

四、开标时间和地点：详见采购公告。

- 五、项目公告地点：四川绵阳市中医医院官方网站（http://www.myzyy.com/）。

第一部分：技术参数及要求

| 项目名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 血液灌流器 | 1.用途：用于尿毒症病人维持性血液透析相关并发症治疗，清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物、及余量药物等中大分子致病物质。 2.材质：树脂颗粒 3.吸附剂容量130±10ml 4.血室容量100±20ml 5.树脂强度：承受压力≥7N 6.蛋白吸附率：≤5%（总蛋白）≤7%（白蛋白） 7.质量体系标准：符合国家YY0464和YY11290质量标准 8.灭菌方式：γ射线辐照灭菌 | 1.必须是在《四川省药械集中采购及医药价格监管平台》挂网的产品。 2、价格不高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台最低价。 |
| 血液灌流器 | 1、用于急性中毒，过敏紫癜性血管炎，危重症内源性细胞因子感染，多器官功能障碍综合征（MODS）等血液净化治疗，清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物、及余量药物。 2.材质：树脂颗粒 3.吸附剂容量130±10ml 4.血室容量100±20ml 5.树脂强度：承受压力≥7N 6.蛋白吸附率：≤5%（总蛋白）≤7%（白蛋白） 7.质量体系标准：符合国家YY0464和YY11290质量标准 8.灭菌方式：γ射线辐照灭菌 |  |
| 血液灌流器 | 1、通过血液净化的方式，清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物和余量药物。可用于急性肝损伤，重型肝炎、肝衰竭及其并发症的治疗。 2、吸附剂：树脂颗粒 3、吸附剂特性：由苯乙烯-二乙烯苯交联制备和特殊净化处理过程制备的三维网状多孔微球 4、孔径：900-1300m2/g 5、比表面积：平均孔径13-15nm 6、吸附机理：合成树脂物理吸附 7、吸附物质：中大分子及脂溶性物质 8、治疗模式：搭配血液净化装置进行血液灌流或血浆灌流治疗 9、灭菌方式：γ射线灭菌 |  |

以上项目为一个包，不分包。

未尽事宜，以现场磋商讨论为准。

第三部分：评分细则

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30 | 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*分值。 |  |
| 2 | 技术响应30% | 30 | 响应文件完全响应磋商文件，满足临床使用要求30分；有一项不满足扣3分，扣完为止。 |  |
| 3 | 样品20% | 20 | 根据提供的样品进行评判，样品齐全，完全满足临床需求质量优秀的得20分；样品齐全完全满足临床需求质量良的得15分；样品齐全完全满足临床需求质量一般得10分。未提供样品不得分。 | 根据提供的样品进行评比。 |
| 3 | 投标人业绩及履约能力5% | 5 | 提供本公司近一年以来类似项目（血液透析方面）业绩得1分，最多得5分，不提供不得分； | 以合同或销售发票复印件为准 |
| 4 | 售后服务15% | 15 | 根据售后服务包含但不限于合理的故障响应方案、应急维修措施、产品质量保障、售后服务方案、培训措施等方面进行评判；每一方面内容详细、完整、切实可行的得3分，每一方面内容完整、可行的得2分，每一方面内容基本完整、基本可行的得1分，不提供不得分。 |  |

第四部分：响应文件要求及格式

正本一份，副本三份，密封

正本或副本

响应文件

投标项目编号：

投标项目包号：

投标项目名称：

供应商名称：

法定代表人或授权代表（签字）

投标日期：年月日

文件首页编制目录及页码一览表

## 供应商资格要求及资格证明文件

| 序号 | 投标人资格资质性要求 |  | 要求提供的相关证明材料（必须加盖鲜章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、供应商 | 资格要求 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效期内的营业执照 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 出具书面承诺 |
|  |  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 出具书面承诺 |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 出具书面承诺 |
|  |  | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 出具书面承诺 |
|  |  | 投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》的要求。 | 须提供《医疗器械生产/经营许可证》或医疗器械经营备案凭证复印件，范围须包含所投产品 |
|  |  | 投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》的要求。 | 须提供产品的生产许可证以及医疗器械产品注册证 |

- 承诺函

绵阳市中医医院：

单位名称参加（项目名称）项目的磋商活动，现承诺：

我单位满足招标要求的资格要求：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任；

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

报价表

耗材按照耗材报价单填写（见附件2）

投标产品技术要求响应表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 要求 | 投标产品品牌、型号 | 投标产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

2、供应商必须顺序逐项对照填写，注明正、负或无偏离，如产品为国家节能、环保标志清单产品也请在备注栏注明。

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

### 其他技术/服务响应

1、技术方案、项目实施方案；

2、产品彩页资料（只附投标产品彩页资料）；

3、涉及需要授权的产品，须提供产品全套授权

4、投标产品中文使用说明书、用户手册、产品合格证明文件等；

5、产品制造商家服务承诺函

6、供应商认为其他需要提供的技术文件和资料。

商务部分

法定代表人身份证明

绵阳市中医医院：

兹声明：（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（职务），为我方“项目名称”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或盖法定代表人章）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

注：必须附法定代表人身份证（扫描件）；

授权委托书

绵阳市中医医院：

本授权声明：（供应商名称）（法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务；自然人则为供应商姓名）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

授权代表（签字或盖章）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

### 注：必须附法定代表人和授权代表的身份证（扫描件）

供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供投标人（仅限于投标人自己实施的）近一年以来销售合同或销售发票复印件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

售后服务承诺和方案

（投标人根据项目特点自行编写）

其他承诺或证明材料

投标人认为有必要提供的承诺及其他证明文件。